1、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集系统 | 套 | 8 |
| 2 | 加速度传感器 | 个 | 60 |

2、技术标准和要求

| 序号 | 名称 | 详细技术指标及功能需求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集系统 | - 信号采集系统由数据采集基础模块和电压采集板卡按一定的拓扑结构组成，数据采集基础模块主要包含了3个CAN,1个GPS，1个VBM总线，10通道频率以及8个脉冲，适配电源，采集软件，32G工业用CF卡，同步网线。系统须满足测量通道可扩展。共计288通道。 - 采集单元均包含独立的嵌入式采集控制器、高可靠度嵌入式存储器、信号调理模块。 - 可以连接目前的所有类型传感器 1. 应变片、热电偶、压阻式、压电式传感器，加速度传感器等 2. 电压、电流、电阻、频率信号 3. CAN现场总线 4. GPS信号 - 全封闭，防尘、防水溅、能有效应对恶劣的工作环境 - 模拟量—精确灵活，数字量—高速高分辨率 1. 16位数字分辨率 2. 同步并行采样 3. 良好的可扩展性，可根据需求对系统的功能进行灵活的扩展； - 数据记录和智能数据减少 1. 数据可以记录在采集器内部闪存或者电脑 2. 快速显示上百万的测量数据 3. 仪器设置与测量值记录在一起 4. 系统内嵌了Web服务器，对系统进行配置及监测； 5. 丰富的计算通道，逻辑计算，信号触发以及多种数据模式； 6. 所有设置参数都通过软件配置，灵活，方便，可保存重用。 - 信号测量的技术要求 1. 模拟信号（电压0-10v，电流4-20mA，分压（R1K））。 2. 数字增量（IE24LI/IE24HI，IE58LI/IE58HI，PP24V，PP530，LD5V)。 3. CAN现场总线 4. 满足1/4桥、半桥、全桥应变模式。平衡范围±20000με。 5. 上述测量通道可通过接线盒实现，每个通道均可程控传感器供电电压或电流。 6. 模拟抗混滤波器及数采软件数字滤波器。 - 数据采集的技术要求 - 每台数采单元的嵌入式控制器运行实时的高可靠度数采程序。 - 数采单元须提供程序开发接口满足深层次开发要求；采集数据格式具有良好的通用性。 - 丰富的计算通道，逻辑计算，信号触发以及多种数据模式。 - 防护及电磁兼容性的技术要求 1. 环境温度– 20~60℃。 2. 要求全封闭，防尘、防水溅、有效应对恶劣的工作环境，防护等级IP67以上。 3. 要求抗振性能极佳，在高的加速度的振动环境中仍能长期正常工作（20g以上）， 提供第三方《实验报告》复印件； 4. 通过CE认证，提供相关证书。 | 套 | 8 | 进口产品 |
| 2 | 加速度传感器 | 灵敏度：10mV/g 量程：700g 频率范围(±10%)：0.1~8000Hz 温度范围：-54 ~ +121℃ 重量：不大于4.8克 安装方式：座夹或胶粘 配20米低噪声电缆、连接电缆等相关附件 | 个 | 60 | 进口产品 |

3、质保及售后服务要求

设备质量保证期为两年，从买方最终验收签字生效算起，质保期内如有零部件损坏，自更换该件起，再对该件重新计算质保期，非正常使用除外。

质保期内，卖方自接到服务通知（传真或电子邮件）开始，4小时内做出响应；对买方不能自行解决的问题卖方人员应在3个工作日内到达买方现场排除故障。

4、其他

投标人需提供从设备设计、设计联络、制造、组装、出厂检验、运输、现场安装、调试、最终验收的整个周期的时间进度表；

投标人需承诺在买方工厂安装调试达到正常工作状况直到最终验收合格的时间，最长不得超过30个工作日。