第六章 招标项目技术、商务及其他要求

## 1. 项目概述

## 2. 项目清单及要求

2.1 第一包。

2.1.1项目名称、技术规格和配置要求、数量。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术指标及规格** | **计量****单位** | **数量** |
| 1 | 水胶（灰）比/单位用水量测定仪 | 测试精度：单位用水量±5kg/m3天平最大称重：30000g 感量：1g含气量误差：±0.05%含气量精度：0.01%材料：镁铝合金 耐压500kpa数据传送：超短波无线传送方式设备供电：5号电池4节测量时间：5分钟标准配置无线含气量测定仪1台无线测试天平1台笔记本电脑1台无线接收器1个测试软件1套配套工具1套 | 台 | 1 |
| 2 | 混凝土单面盐冻试验机 | 冻融箱内温度可调节范围：-20℃~20℃；控制精度为±0.5℃； \*冻融箱内部容量：10个试件盒（2组）试件盒：304不锈钢一体冲压制成，尺寸为250mm×200mm×120mm，尺寸精度±1mm从-20℃开始，以10℃/h±0.5℃/h的速度均匀升温至20℃±1℃，维持1h冻融循环符合：从20℃开始，以10℃/h±0.5℃/h的速度均匀降温至-20℃±1℃，维持3h连续工作时间不小于28d超声波测定仪：频率130kHz，测试分辨率可达10ns，测试精度0.1us，探头防水。处理器：采用进口工业级芯片，可以工作在100MHz；RAM容量：片内32k字；片外  128k字；FLASH容量：16MBit；ROM容量：片内4k字；工作温度：-40~100℃；12864 图形显示屏。超声波传播时间测量装置：有机玻璃制造，尺寸为160mm×160mm×80mm，尺寸误差 ±1mm\*超声浴槽：功率250W，频率35kHz；试件盒无机械接触放置其中，满足试件盒与超声浴槽距离不小于15mm | 台 | 2 |
| 3 | 混凝土电通量测定仪 | 显示方式：7寸彩色液晶触摸屏（自动屏保）工作电压：AC220V 50Hz电压精度：<±0.1v温度测试范围：-55℃-+125℃温度测试精度：≤0.5℃输出电压：60V电流精度：±0.1mA分辨率：0.0625℃电流测试范围：0-500mA测试时间：6小时主机尺寸：380\*320\*180mm\*试验数量：≥18个。 | 台 | 3 |
| 4 | 混凝土双刀取芯切割机 | 最大可锯高度：200mm;金刚石切刀：φ500mm工作形式：单、双刀切割两平面 ;工作速度：电控调速 ;切刀线速度：33-45m/s外形尺寸：1450\*820\*1060mm;噪音：80db主电机：Y112M-4KW；全封闭 | 台 | 1 |
| 5 | 非接触法混凝土收缩变形测定仪 | \*试验组数：≥3个;\*位移测量量程：3.0mm测试精度:0.002mm(2um）；检测时间间隔：1分钟-120分钟可设定；10寸彩色触屏；环境温湿度传感器：范围-35℃-125℃±0.2℃，电源：AC220V频率：50Hz；工作温度：0℃～+50℃；主机尺寸：410\*200\*350mm标准试件尺寸：100\*100\*515mm工作湿度：不结露 | 台 | 4 |
| 6 | 动静态应变测试系统 | \*通道数：每台数据采样箱≥16通道，每台计算机可控制无限多通道同步工作；内置120Ω标准电阻，程控切换1/4桥（三线制自补偿）、半桥、全桥；连续采样速率：每通道1、2、5、10、20、50、100、200、500、1k（Hz），分档切换；最大分析频宽：390Hz；供桥电压：2V、5V（DC）；测量范围：（1）应变测量：±3000με、±30000με，分档切换；（2）电压测量：±3mV、±30mV，分档切换；最高分辨率：1με；系统示值误差：不大于0.5％±3με；零漂：3με/2h（输入端短路，最小量程，恒温）；自动平衡范围：±10000με（应变计阻值的±1%）；长导线电阻修正范围： 0.0～100（Ω）；通讯接口：100Mbps以太网接口；A/D转换器：≥16位；抗混滤波器：（1）滤波方式：每通道独立的模拟滤波 + DSP数字滤波；（2）截止频率：采样速率的1/2.56倍，设置采样速率时同时设定；（3）阻带衰减：约-80dB/oct；（4）平坦度(分析频率范围内)：小于±0.05dB；电源：交流：220V（±10％）50Hz（±2％）；外形尺寸：≥236mm×88mm×335mm； | 套 | 2 |
| 7 | 水泥标准稠度及凝结时间测定仪 | 试锥等滑动部分总重量：300g；试锥滑动最大行程：70mm；净重：≈3.8kg | 套 | 12 |
| 8 | 混凝土循环腐蚀盐雾箱 | 功率：4.5kw；温度范围：+5℃-55℃；温度均匀度：±2℃；盐雾沉降量1-2ml/80cm2.h；盐雾收集：配标准漏斗和标准计量筒；喷雾方式：连续、周期可选；试验设定：1-999（S、M、H）可选；温度传感器：铂金电阻Pt100欧姆/MV；加热系统：全独立系统、镍洛合金电加热式加热器；喷雾系统：塔式喷雾装置加无捷径喷嘴；喷雾时间：1-99（S/M/H）且周期可调；箱体、箱盖、内箱材质：PVC板；标准配置：圆棒、V型样品架各一套、喷嘴2只、漏斗，计量通2套；安全保护：漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护密封：采用水密封结构、无盐雾溢出 | 台 | 6 |
| 9 | 混凝土流变仪 | 标准容器：不锈钢可用循环水进行温度控制容量： 3升叶轮：不锈钢，双桨供电要求 ：220V | 台 | 1 |
| 10 | 数显电热恒温水槽精密水浴箱 | 电压200V50Hz；温控：室温-100℃；温度波动±0.1℃ ；功率：1200W；\*工作室尺寸：≥600\*300\*200mm | 台 | 6 |
| 11 | 磨平机 | 最大可磨高度：200mm;金刚石磨头直径：φ200mm工作形式：,手动，自动。工进电机功率：1.1KW冷却泵：25W 200L/h磨平方式：单面磨平 ;平行度：100范围小于等于0.05方块规格：50\*50\*50mm，150\*150\*150mm，芯样规格：50-150mm | 台 | 2 |
| 12 | 电动抗折试验机 | \*控制方式：电脑自动控制最大试验力：抗压： 300kN;抗折： 10kN;示值精度： ±1%压板尺寸：Φ120mm抗压： 0.5－9.0kN/s;抗折： 0.02－0.07kN/s;抗压压缩空间： 180mm抗折压缩空间： 180mm电源：380v、50Hz、功率：0.75kW;外型尺寸：1160×500×1400mm;净重： 540kg | 台 | 4 |
| 13 | 混凝土磁力振动台 | 台面尺寸：（1000×1000）mm；振动频率：（50±2）Hz；垂直振幅：（空载）（0.5±0.02）mm；同时一次成型试件数量： 150×150×150mm立方体9个； 100×100×100mm 立方体三联试模4条；振动时间：按要求随意设置，最大振动时间为99秒；电源电压： AC380V，50Hz；总功率： 1.6kW；净重 ：≥345kg | 台 | 3 |
| 14 | 混凝土热物理参数测定仪 | 绝热箱内工作温度范围：5~85℃；50升水24小时温度飘移：≤±0.05℃(实测<±0.02℃)；试件中心-绝热箱内温度追踪精度试件中心-绝热箱内温度追踪精度；仪器工作环境温度范围：10~35℃；仪器工作环境温度波动：≤5℃；供电电压：220V±10%；比热测定总体精度：±0.005KCAL/KG℃(±0.02KJ/KG℃)；主机尺寸：1200X1180X1660（MM）；最大耗电量：5000W（一般工作耗电：1500W）；标准配置试验机、工控电脑、惠普激光打印机 | 套 | 1 |
| 15 | 水泥混凝土恒温恒湿标准养护箱 | 温度控制仪精度：±1°C；箱内温差：≤±1°C（40B型≤±2°C）湿度控制：≥95%（可调）；工作电压：220V±10%；加热功率：≥600W；压缩机功率：158W；内部尺寸：≥580\*550\*1130mm | 台 | 4 |
| 16 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 温度范围：+10℃-250℃；温度精度±℃；内胆材质：不锈钢；定时：0-9999min；附带功能：超温报警；\*内胆规格：≥800\*800\*1000mm | 台 | 6 |
| 17 | 数显混凝土锚杆拉拔仪 | 量程：30吨及50吨；（500）kN中空自复位液压缸 ；手动泵一只 （含精密压力传感器和智能数字压力表）；高压油管一根；数据分析软件一盘；数据传输电缆一根；使用说明书一本；便携箱一只,配件：锚具（Ф6～Ф32） | 台 | 3 |

**3、验收标准、方法：**

按设备名称、规格型号、数量、外观、随机备件备品、随机资料及厂方的各项技术指标进行验收。

**4、付款方式：**

1.分期付款，第一期，合同签署后支付合同总额的60%；第二期，货到验收合格，在中标人支付采购人5%的质保金后十个工作日内，采购人支付合同总额的40%；第三期，正常运行半年后退还质保金；

2.中标人需提供增值税专用发票。

**注意：对供应商和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求，应当在第四章规定，不能在本章规定。如存在这样的要求的，应当以第四章规定的为准，本章的要求不能作为资格性条件要求评审。**