技术、商务及其他要求

采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高分辨台式核磁共振波谱仪 | 台 | 1 |

技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 详细技术指标及功能需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高分辨台式核磁共振波谱仪 | 1、工作条件 1.1 工作电源：100~240V±10%，频率50/60Hz； 1.2 电源插头符合国标； 1.3 环境温度：18℃～24℃±2℃； 1.4 湿度：20~80% 无冷凝； 2、仪器规格 ★ 2.1 磁体：稀土永磁磁体，磁材量不少于100Kg； 2.2 磁体工作温度：35~40℃； 2.3 磁场强度：1.4T； 2.4 氢质子共振频率：60MHz； 2.5 主动匀场：主动匀场线圈，具有两级自动匀场功能 ★ 2.6 锁场：1、SoftLock (无需氘代溶剂)；2、Internal Lock (氘代溶剂) 2.7 分辨率：≤8.3ppb at FWHM（12% 氯仿TMS标准样品） 2.8 线宽分辨率：≤333ppb at 0.55% （12% 氯仿TMS标准样品） ★2.9 半峰宽：≤0.5Hz at FWHM（12% 氯仿TMS标准样品） ★2.10 线宽：≤20Hz at 0.55% （12% 氯仿TMS标准样品） ★ 2.11 灵敏度：S:N>200:1（1%乙苯核磁标准样品，单次扫描）； 2.12 样品管：直径5mm标准核磁管； 2.13 探头：1H/19F同一个探头； 2.14 谱图形式：1D1H/19F、1H COSY、1H J-Resolved、IR-T1、CPMG-T2 2.15 用户操作界面：基于Windows操作界面、软件工作流设计、可视化操作；仪器控制、数据采集及分析处理集成一体化的操作平台； 2.16 样品无需预热：样品无需预热处理可直接检测，无需样品加热器 2.17 数据处理软件：磁共振通用分析处理软件Mnova、具有永久使用许可、至少1年的免费升级、可分析处理常规的NMR数据格式并生成报告； 2.18 远程服务功能：可以通过Internet对仪器进行远程诊断和调试； 2.19 漏磁场：5G线不应超出操作台面以外 ★ 2.20 安装场地：常规分析实验室桌面型安装，无需空压机、液氦等制冷剂 ★2.21 探头清洁（或更换）支持热插拨，无需断电导致长时间预热等待 3、基本配置 3.1 核磁共振仪主机（含探头）：1台； 3.2 样品管：直径5mm、8英寸长标准NMR试管：1包（50根）； 3.3 仪器操作控制及数据分析计算机：基于Windows 10英文操作系统的PC机，Intel® Core™ i5及以上中央处理器、 1 TB Hard Drive、含标准27’显示器、键盘、鼠标（垫）：1套； 3.4 连接电缆：1套； 3.5 操作软件（英文操作界面）：1套； 3.6 分析软件（英文操作界面）：1套； 3.7 调谐工具：1个； 3.8 仪器校正样品：Doped Water校正样品（直径5mm标准核磁管）1支； 3.9 12% TMS溶于氯仿5mm外径核磁标准样品：1支； 3.10 氘代氯仿中1%乙苯5mm外径核磁标准样品：1支； 3.11 在线式UPS电源 3.12 专用实验桌 4、随机备品备件 4.1 备用保险丝：1套； 4.2 软件备份U盘：1个。 |  |

项目履约时间、地点

履约时间：

国产：合同签订后30天交货。

进口：开具信用证后90天内交货。

履约地点：

西南交通大学犀浦6号教学楼。

付款方式

国产设备：

1.分期付款，第一期，合同签署后支付合同总额的60%；第二期，货到验收合格，在中标人支付招标人5%的质保金后十个工作日内，招标人支付合同总额的40%；第三期，正常运行一年后退还质保金；

2.成交人需提供增值税普通发票。

进口产品：

采用信用证L/C方式支付，不迟于装运前30天开具以卖方为受益人、金额为装运货物全额的不可撤销信用证。凭运单收取90%，余款凭甲方签字盖章的验收报告收取。

服务要求

| 序号 | 服务要求项目 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求 | 1、技术文件：应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明等。 2、设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场后，在接到用户安装调试通知（与用户协商）后1周内，安排原厂服务工程师到用户现场完成仪器的安装、调试和验收。 安装验收期间，在仪器现场对用户进行详细的免费仪器基本操作和日常维护的培训，内容包括仪器原理、使用方法、维护方法和常见故障排除等。仪器在安装、调试通过后算起提供1年的免费保修期，保修期内由于非人为因素，造成仪器故障及损坏，概由乙方无偿负责解决（消耗品除外），免收人工费，并保证为仪器提供终身维修服务。。 3、技术培训：在用户所在地对仪器使用者2-3人进行仪器操作和维护进行培训，使被培训人员达到能够熟练使用。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。 4、保修期：保修期1年，国外生产制造厂家在中国有常驻工程师，并且可提供直接售后服务及技术应用支持；且可在24小时内抵达用户现场。 |
| 2 | 售后服务承诺 | 投标人提供完善的售后服务方案，对项目售后服务内容的合理性、全面性进行综合比较评分。 |
| 3 | 服务标准 | 投标产品质保：设备硬件质保期为1年，软件系统维护期为6年。 |
| 4 | 备品备件 | 投标人提供的备品备件方案完善、合理且具有针对性 |
| 5 | 服务体系 | 技术支持与服务体系健全，组织机构、管理和服务人员针对工程实际配置且合理。 |
| 6 | 响应速度 | 投标人故障现场服务时间要求：仪器出现问题，保证24小时内有应答。如能电话指导解决的在电话中解决；如必须现场解决的，厂方派专业工程师1个工作日内到达现场(与用户协商后)；如有特殊情况与用户协调，应以最短时间到达现场或提出明确的解决方案。 |
| 7 | 人员资格 | 投标人项目实施人员的学历、职称、资质认证等说明，并提供有效的证明材料； |
| 8 | 培训 | 投标人培训方案的完整性，包括内容、人员、时间、地点、频次等。 |
| 9 | 集成实施服务 | 投标人要根据本项目特点，提供集成实施和安装施工调试方案，负责本次所有投标产品的安装调试集成等服务工作，费用包含在投标总价中。 |
| 10 | 验收方法和标准 | - 货物到达现场后，供应商应在采购人在场情况下当面开包，共同清点、检查外观，作出验货记录，双方签字确认后开始安装调试。 - 成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。 - 成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单、授权文件和生产厂商提供的原厂正品出货证明材料（非装箱清单组成材料）等，并派遣专业技术人员进行现场部署调试。验收合格条件如下： - 产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准； - 产品技术资料、装箱单、授权文件等资料齐全； - 在产品（系统）试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常； - 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。 - 产品在部署调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 采购人对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认，并出具书面验收意见。 |